Расчёт дозовых распределений в воде на основе алгоритма дифференциального тонкого луча для медицинского аппарата Рокус

Дементьева Н.Н.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: natdem@inbox.ru

Несмотря на широкое распространение в лучевой терапии линейных ускорителей электронов кобальтовые облучательные аппараты типа Рокус не потеряли своей своего значения и привлекают своей простотой эксплуатации и надёжностью. Однако применяемые в них системы дозиметрического планирования не соответствуют тем требованиям к расчёту дозы при наличии негомогенностей, которые предъявляются в современной лучевой терапии.

Для упрощения и убыстрения 3-мерных расчетов разработан ряд полуэмпирических моделей [1], в которые входят параметры, определяемые или уточняемые на основе экспериментальных данных. Наибольшее распространение в последнее время получили три модели - модель дифференциального тонкого луча, модель тонкого (карандашного) луча и модель конечного тонкого луча. Эти модели различаются видами элементарных источников. Зная распределение поглощенной энергии, создаваемое в среде элементарным источником, можно с помощью суперпозиции получить дозовое распределение для конкретного источника. Эти распределения поглощенной энергии от элементарных источников часто называют ядрами.

Рассмотрим аппроксимационный алгоритм «Разложение на конусы» [1]. Основное приближение этого алгоритма заключается в том, что вся энергия, освобождаемая внутри коаксиальных конусов с телесным углом Ωmn из объёмных элементов, расположенных на оси, прямолинейно распространяется, ослабляется и поглощается в элементах на этой же оси. Полная доза в точке r определяется как сумма первичных и рассеянных доз по всем дискретным направлениям распространения волновой энергии. Таким образом, в методе конусов можно перейти к достаточно простым рекурсивным соотношениям, что заметно упрощает процесс расчёта и, соответственно, сокращает время расчёта, что важно при дозиметрическом планировании курса лечения.

Работа посвящена расчёту дозовых распределений в воде для дифференциального тонкого луча фотонов со спектром медицинского аппарата Рокус, источника Co60. Также было проверено, можем ли мы с достаточной степенью точности определять дозовые распределения аппарата Рокус с помощью метода конусов.

Изначально были известны спектр энергетического флюенса фотонов аппарата Рокус, которые падают на водный фантом (источник Co60) и результаты расчёта методом Монте-Карло дозовых ядер для моноэнергетичных источников (10 значений энергий – от 0,10 МэВ до 1,25 МэВ).

Интегрируя спектр значений дозовых ядер, рассчитанных с помощью метода Монте-Карло, по энергиям, были получены дозовые ядра для спектра аппарата Рокус - значения . Далее были проведены аппроксимация полученных данных методом наименьших квадратов и найдены аппроксимационные значения . Значения дозовых ядер можно посчитать для полной, первичной дозы и рассеянного излучения.

Сравнив полученные результаты, можно проверить, насколько хорошо формулы метода конусов [1, 2] описывают спектр данного аппарата. Вычислим значение .  Если значение  , то можно считать, что формулы метода с достаточной точностью описывают дозовые ядра аппарата Рокус и значит, для описания дозовых распределений Рокуса можно использовать метод конусов.

Рис.1. Характерный вид зависимости  от r.

Из рис.1 видно, что зависимость  линейна почти на всём интересующем нас промежутке; отношение , поэтому можно сказать, что было найдено приближение для линейной аппроксимации (не считая малого участка сшивки доз от первичного излучения и рассеяния). Следовательно, можно использовать метод конусов, который позволяет свести трёхмерный интеграл по d3r к зависимостям, выражающимся аналитически. Тем более, разделение взаимодействия на первичную часть и рассеяние хорошо тем, что первичная часть наблюдается только в начале взаимодействия, значит, можно сократить объём расчётов для первичной части только областью взаимодействия. Также в работе были получены дозовые распределения в воде для дифференциального тонкого луча фотонов со спектром медицинского аппарата Рокус.

На основе этих результатов далее планируется разработать алгоритм 3-мерного расчёта дозы с корректным учётом негомогенностей.

Литература

- Климанов В.А., Радиобиологическое и дозиметрическое планирование лучевой и радионуклидной терапии, Ч.1, Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2011. 500 с.

- A.Ahnesjo. Collapsed cone convolution of radiant  energy for photon dose calculation in heterogeneous media», Med. Phys.,  16, 577-592, (1989)

- Andreo P. Uncertainties in dosimetric data and calibration. Phys. Med. Biol., 1990 33, 861-920

Слова благодарности

Выражаю благодарность научному руководителю Климанову В.А. за поставленную задачу, ценные советы и обсуждение полученных результатов.