Трехкоординатный гетеродинный лазерный интерферометр для измерения геометрии наконечников зондов нанотвердомеров

Казиева Т.В., Губский К.Л., Кузнецов А.П., Решетов В.Н.

студентка

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», факультет ЭТФ, Москва, Россия

e-mail: glizerogen@gmail.com

Измерение твёрдости используют в ходе технологических процессов, при определении эксплуатационных характеристик изделий, выборе режимов механической обработки и типа режущего инструмента. Контроль этого параметра распространен и в научных исследованиях, в том числе, в материаловедении, при разработке новых конструкционных материалов [1].

Методы измерения твердости основаны на определении механической реакции исследуемого материала при воздействии на него индентора, изготовленного из более твердого материала. Сейчас регламентировано использование двух основных показателей твердости: твердости по Мартенсу и твердости индентирования [2]. Твердость по Мартенсу определяется как отношение нагрузки к площади поверхности индентора, находившейся в контакте с исследуемой поверхностью, а твердость индентирования определяется как отношение максимальной нагрузки индентирования к площади проекции контакта индентора с материалом при исключении прогиба по периметру отпечатка.

При работе всех нанотвердомеров существует проблема точного определения формы индентирующего наконечника. Известно, что при взаимодействии с твердыми поверхностями, геометрия наконечника изменяется, в частности может произойти скругление (затупление) кончика, стачивание ребер и т.п. Все эти параметры влияют на площадь поверхности наконечника зонда и, как следствие, на расчет характеристик материала. Таким образом, для проведения достоверных измерений нанотвердости требуется обеспечение метрологического контроля формы наконечника индентора с субнанометровой точностью.

Процедура измерения геометрии наконечника зонда заключается в сканировании в разных направлениях исследуемого зонда известной тестовой структурой. Математическая обработка сканов позволяет определить основные геометрические характеристики наконечника, и рассчитать функции зависимости площади сечения и площади поверхности от высоты. Для метрологического обеспечения процесса сканирования был разработан гетеродинный лазерный интерферометр, обеспечивающий измерение перемещений пьезозонда с расположенной на нем тестовой структурой в трех ортогональных направлениях. Габариты и конструкция интерферометра обеспечивает встраиваемость его в серийно выпускаемые нанотвердомеры [3].

Метрологический сканирующий зондовый микроскоп с трехкоординатным лазерным интерферометром вошел в состав Государственного первичного эталона твёрдости по шкалам Мартенса и шкалам индентирования. (ВНИИФТРИ).

Литература

- Усеинов С.С. Измерение твердости конструкционных материалов методами индентирования и склерометрии на субмикронном и нанометровом масштабах // автореферат дисс. … к. т. н. М., 2010

- DIN EN ISO 14577-1. Metallische Werkstoffe - Instrumentierte Eindringprufung zur Bestimmung der Harte und anderer Werkstoffparameter. Teil 1:Prufverfahren.

- Tatiana V. Kazieva, Three-coordinate laser heterodyne interferometer for metrological assurance of scanning probe microscopes SPIE 9442, Optics and Measurement Conference 2014