Моделирование полей диагностических ультразвуковых излучателей для использования в медицинском приложении очищения почки от мелких почечных камней

Андрияхина Ю.С., Карзова М.М.

Студентка, аспирантка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: julia_andriakhina@mail.ru

В настоящее время быстро развивающимся направлением волновой физики является использование ультразвуковых волн в медицинских приложениях [1]. Широко используемой областью применения ультразвука является литотрипсия – процедура разрушения почечных камней мощными ударными импульсами [2]. При этом происходит дробление камня на миллиметровые фрагменты, которые самостоятельно выводятся из организма. Во многих случаях после проведения процедуры литорипсии остается актуальной проблема отхождения мелких фрагментов почечных камней, остающихся в нижней части почки и приводящих к развитию рецидива мочекаменной болезни [3]. Несколько лет назад была предложена новая технология, заключающаяся в выталкивании из почки мелких почечных камней или осколков камней после процедуры литотрипсии путем воздействия на камень радиационной силой ультразвукового пучка [3]. Для толкания камней было предложено использовать стандартный диагностический ультразвуковой излучатель, работающий в нелинейном режиме. На данный момент остается открытым вопрос, каковы должны быть оптимальные параметры и частотные режимы работы излучателя, чтобы эффективность воздействия ультразвуковой волны на камень была максимальной, а травматическое воздействие на почку отсутствовало. Для правильного описания воздействия на камень и предсказания вносимых биологических эффектов необходимо проведение сложных численных расчетов трехмерных нелинейных полей, что требует правильной постановки граничных условий для моделирования. Целью данной работы являлось нахождение параметров диагностического излучателя с применением комплексного подхода [4], основанного на совместном использовании взаимодополняющих экспериментальных и численных методов.

Рис. 1. Геометрия диагностического датчика

Геометрия исследуемого диагностического датчика модели Philips C5-2 представлена на Рис. 1. Рабочая поверхность датчика состоит из 128 излучающих элементов, варьируя фазу которых можно фокусировать пучок на разную глубину Fx. Фокусировка в поперечном направлении на глубину Fy обеспечивается за счет акустической линзы. Для нахождения ультразвукового поля излучателя граничные условия в численном моделировании подбирались таким образом, чтобы в линейном случае распределение давления поля на оси излучателя и в фокальной плоскости наилучшим образом согласовывалось с экспериментальными измерениями в воде. В численном расчете форма излучателя аппроксимировалась геометрией прямоугольника [5], а нахождение поля производилось на основе интеграла Рэлея [6]:

p(r,t)=−iωρ0e2π−iωtSυn(r')eikR'R'dS',

где p(r,t)– давление, создаваемое излучателем в точке r в момент времени t, ρ0 – плотность среды, k – волновое число, ω – циклическая частота излучателя, dS' – элемент площади поверхности излучателя, υn– скорость колебаний поверхности излучателя, R' – расстояние от элемента излучателя до точки наблюдения поля. В численном моделировании проводилось варьирование следующих параметров: фокусные расстояния Fx и Fy, высота излучателя ly, ширина элемента излучателя dx и амплитуда давления поля p0 на излучателе. Наилучшее согласие с экспериментальными данными наблюдалось при значениях Fx = 55 мм, Fy = 70 мм, ly = 12,7 мм, dx = 0,4 мм, p0 = 2650 Па.

Рис.2. Сравнение распределений давления акустического поля, полученных в моделировании и в эксперименте для 32 рабочих элементов.

На Рис.2 представлено сравнение распределений давления акустического поля, измеренных экспериментально в воде и полученных в результате численного моделирования для 32 излучающих элементов датчика. Видно, что результаты моделирования хорошо согласуются с экспериментальными данными. В продольном направлении z ближнее поле излучателя имеет осциллирующую структуру, затем давление поля в фокусе возрастает примерно в 5 раз. Поперечные распределения по осям x и y построены при z = 50 мм и определяют размеры фокальной области излучателя по уровню -6 дБ: 3 мм × 3 мм. Таким образом, в работе были найдены параметры диагностического ультразвукового датчика, которые впоследствии можно использовать в качестве граничного условия для моделирования трехмерных нелинейных полей.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-12-00974.

Литература

- Хилл К., Бэмбер Дж., тер Хаар Г. (ред.). Ультразвук в медицине. Физические основы применения. М.: Физматлит. 2008.

- Бэйли М.Р., Хохлова В.А., Сапожников О.А., Каргл С.Г., Крам Л.А. Физические механизмы воздействия терапевтического ультразвука на биологическую ткань (обзор) // Акуст. журн. 2003. Т. 49. № 4. С. 437–464.

- Harper J.D. et al. Preclinical safety and effectiveness studies of ultrasonic propulsion of kidney stones // J. Urol. 2014, №84(2), p. 484-489.

- M. S. Canney, M. R. Bailey, L. A. Crum, V. A. Khokhlova, and O. A. Sapozhnikov. Acoustic characterization of high intensity focused ultrasound fields: a combined measurement and modeling approach // J. Acoust. Soc. Am. 2008, 124, p. 2406–2420.

- Хохлова В.А., Пономарев А.Е., Аверкью М.А., Крам Л.А. Нелинейные импульсные поля прямоугольных фокусированных источников диагностического ультразвука. Акуст. журн. 2006. T. 52. № 4. С. 560-570.

- Крылов В.В. Основы теории излучения и рассеяния звука. М.: Издательство Московского университета. 1988.