Идентификация и определение тетрациклинов в молоке и молочной продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с квадруполь - времяпролетным масс-спектрометрическим детектором

Коротков А.И.

аспирант

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Владимир, Россия

Брянская межобластная ветеринарная лаборатория, Брянск, Россия

Antonio-II@ yandex.ru

Антибиотики – тетрациклины широко применяют в ветеринарии и в связи с этим остаточные их количества могут встречаться в пищевых продуктах животного происхождения [1]. В настоящее время остаточные количества тетрациклинов в пищевых продуктах определяют, в основном, методами высокоэффективной жидкостной хроматографии с ультрафиолетовым [5], диодно-матричным [4] и масс-спектрометрическим [2] детекторами. В предложенных методиках для извлечения тетрациклинов из молока используют буферный раствор Маклвейна с ЭДТА, а затем проводят очистку и концентрирование экстракта методом твердофазной экстракции [2, 4, 5]. Однако данные способы длительны, трудоемки и в большинстве случаев недостаточно чувствительны. Эпиформы тетрациклинов, как правило, не определяют, но содержание их в пищевых продуктах может быть достаточно велико [3].

Предложен способ идентификации и определения 7 антибиотиков тетрациклинового ряда и их четырех эпиформ (ангидротетрациклина, демеклоциклина, доксициклина, метациклина, окситетрациклина, тетрациклина, хлортетрациклина, 4-эпидемеклоциклина, 4-эпидоксициклина, 4-эпиокситетрациклина, 4-эпитетрациклина и 4-эпихлортетрациклина) в молоке и молочной продукции методом времяпролетной масс-спектрометрии высокого разрешения в сочетании с высокоэффективной жидкостной хроматографией. Для проб молока экстракцию производили ацетонитрилом в присутствии ЭДТА и муравьиной кислоты, для проб твердых молочных продуктов (сухое молоко, творог, сыр) - водой в присутствии трифторуксусной или трихлоруксусной кислоты, с последующей отчисткой полученных экстрактов гексаном. Диапазоны определяемых содержаний тетрациклинов составили 1.5 – 200 мкг/кг. Предложена схема идентификации и определения обнаруживаемых тетрациклинов методом стандартной добавки. Относительное стандартное отклонение результатов анализа не превышает 0.1. Продолжительность анализа 1-1.5 ч.

- Литература

1.	 Машковский М.Д. Лекарственные средства. М.: Новая Волна, 2005. 1164 с.

2.	Bruno F., Curini R., Di Corcia A., Nazzari M., Pallagrosi M.//Rap. Com. MassSpec. 2002. № 16.P. 1365.

3.	Cherlet M., Schelkens M, Croubels S., Backer P. //Anal. Chim.Acta. 2003. V. 492. P. 199.

4.	Cinquina A.L., Longo F., Anastasi G., Giannetti L., CozzaniR.//J. Chromatogr. A.2003. V. 987. P. 277.

5.	 Navratilova P., Borkovcova I., Drackova M., Janstova B., VorlovaL.//Czech J. Food Sci.2009. V. 27. № 5. P. 379.