Высокостабильный сенсор для определения пероксида водорода на основе структурированной берлинской лазури

Колодяжная Юлия Владимировна
Студентка
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия
E–mail: kolodjashnaja.julia@yandex.ru

Определение пероксида водорода - важная аналитическая задача, наиболее совершенным электрохимическим методом решения которой является амперометрическое детектирование с помощью электродов, модифицированных берлинской лазурью [1]. Единственным недостатком сенсоров на основе берлинской лазури является низкая операционная и механическая стабильность каталитического покрытия. Для стабилизации электроактивного покрытия берлинской лазури используется гексацианоферрат никеля, который не обладает электрокаталитической активностью по отношению к пероксиду водорода, но имеет большую химическую и механическую стабильность [2]. Однако чувствительность анализа на стабилизированном электроде меньше, чем на не стабилизированном. Повысить отношения сигнал/шум и увеличить чувствительность анализа можно с использованием структурированной берлинской лазури [3].

***

В результате гальваностатического синтеза лазурь структурируется и оседает на гладкой поверхности электрода в виде островков субмикронного размера. В данной работе рассмотрен синтез электрокаталитического покрытия гальваностатическим и потенциодинамическим методами. Пленки берлинской лазури были получены из растворов FeCl3 и K3[Fe(CN)6] с разной концентрацией солей. При гальваностатическом синтезе были проварьированы время синтеза и плотность тока, и рассмотрено их влияние на количество осаждаемой берлинской лазури. Для электродов, модифицированных структурированной берлинской лазурью коэффициент чувствительности составил 0,55 А∙М-1∙см-2 при линейном диапазоне определяемых концентраций пероксида водорода 10-7–10-3 М. Была исследована стабильность пленок гексацианоферрата никеля в зависимости от концентрации солей NiCl2 и K3[Fe(CN)6] в ростовом растворе. Путем послойного осаждения берлинской лазури и гексацианоферрата никеля были получены сенсоры со стабильностью, в 3-5 раз превышающей исходную. На основании проделанных экспериментов можно сделать вывод, что гальваностатический синтез позволяет управляемо изменять морфологию осаждаемого покрытия, что может быть использовано для создания сенсора, сочетающего в себе высокую чувствительность и высокую операционную и механическую стабильность.

Литература

- Karyakin A.A., K., E.E. , Electroanalitical applications Prussian Blue and its analogs. Russian Chemical Bulletin, International Edition., 2001. 50: p. 1-7.

- Sitnikova N. A., Komkova M. A. and Karyakin A. A., Superstable Advanced Hydrogen Peroxide Transducer Based on Transition Metal Hexacyanoferrates. Analytical Chemistry, 2011. 83: p. 2359-2363.

- Karyakin, A.A., et al., Electrochemical Sensor with Record Performance Characteristics. Angew. Chem. Int. Ed., 2007. 46: p. 7678.