ПЛАНАРНЫЕ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИОКСИЭТИЛИРОВАННЫХ НОНИЛФЕНОЛОВ

В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Кемешева М.Н., Макарова Н.М.

Студент

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Институт химии.

Е-mail: kemesheva.mariya@mail.ru

Планарные («screen-printed») сенсоры, изготовленные методом трафаретной печати, являются перспективными устройствами для экспрессного количественного определения различных веществ в микрообъемах проб. В настоящей работе для потенциометрического определения полиоксиэтилированных нонилфенолов разработаны «screen-printed» сенсоры на основе различных углеродных материалов (сажа, многостенные углеродные нанотрубки). В качестве активного компонента углеродных чернил использовалось соединение[Ва-НФ-12]2+∙2.

Изучено влияние материала подложки (полиэфир и полиуретан), состава углеродных чернил на электрохимические свойства планарных сенсоров (диапазон линейности электродных функций, угловые коэффициенты, время отклика, дрейф потенциала, предел обнаружения).

Углеродсодержащие чернила представляли собой смесь, состоящую из порошка углерода, пластификатора, растворителя, полимерной матрицы и электродно-активного соединения (ЭАС).

Проведено совмещение индикаторного электрода и электрода сравнения. Для сравнения электроаналитических характеристик планарных сенсоров в работе использовались заводские электроды. Изучалось влияние дополнительного компонента, вводимого в чернила, - полианилина.

Электроды, изготовленные методом трафаретной печати, просты в изготовлении и могут быть использованы для определения ионных ПАВ в малых объемах проб.

Планарные сенсоры на полиэфирной подложке показывают наилучшие электрохимические характеристики в растворах полиоксиэтилированных нонилфенолах, различающихся числом оксиэтильных групп: НФ12, НФ18, НФ22, НФ30, НФ40, НФ100 в интервале концентраций 1·10-5 – 1·10-2 М с угловыми “коэффициентоми” электродных функций 26±2 мВ/рС. Предел обнаружения для НФ-12 составляет 6·10-6 М, время отклика 20 с, сроком службы 4-6 мес. Внедрение в мембранные композиции полианилина приводит к уменьшению сопротивления мембран, снижению предела обнаружения полиоксиэтилированных нонилфенолов (для НФ12 - 1·10-7 М), что ниже уровня ПДК в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.

Сенсоры, изготовленные методом трафаретной печати на основе различных подложек, использованы для количественного определения полиоксиэтилированных нонилфенолов в синтетических моющих средствах, модельных растворах, образцах природных вод и производственных стоках промышленного предприятия, выпускающего продукты бытовой химии. Определение суммарного содержания НПАВ в анализируемых объектах проводили методом потенциометрического осадительного титрования, титрант – тетрафенилборат натрия. Найденные содержания неионных ПАВ (Noigen EA-190D, Emulgen 931) в синтетических моющих средствах  не превышали заявленных производителями. Правильность определения контролировали методом «введено-найдено». Относительная погрешность определения НПАВ не превышала 3%.