Анализ цитотоксичности остеозамещающих материалов in vitro

Касьянова Елизавета Сергеевна

студент

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, кафедра медицинской физики, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: k_elisa@bk.ru

В современной костной пластике большую значимость приобретает использование остеозамещающих материалов с определенными свойствами. Их преимуществами являются: неограниченное количество, различные типы и размеры, возможность замещения костных дефектов любой формы, снижение продолжительности операции и риска. Важным этапом оценки биологического действия материалов, которые предполагается использовать в качестве медицинских изделий, является проведение тестирования in vitro. Первым по важности критерием оценки является отсутствие токсичности материала по отношению к клеткам того типа, с которым предполагается его взаимодействие в организме. В 2015 г. совместно с сотрудниками ФГБУ «Санкт-петербургский НИИ Фтизиопульмонологии» начаты исследования по выбору оптимального остеозамещающего материала для пластики операционных дефектов костного туберкулеза.

Целью настоящей работы являлась оценка цитотоксичности следующих материалов: Биосит Ср-”Элкор”(ООО ПК “Элкор”), Osteoset (Wright Medical Technology, SA), Orthoss (Geistlich, Germany) и ЛитАр (ЗАО “ЛитАр”, Самара). Исследование проводили на клетках постоянной клеточной линии остеосаркомы человека HOS (TE 85, CLONE F5), мультипотентных мезенхимных стромальных клетках (ММСК) костного мозга кролика и остеоцитах, полученных из ММСК методом индукции. Для визуальной оценки морфологических изменений при инкубации клеток с экстрактами материалов использовали инвертированный микроскоп Nikon Eclipse TS100. Относительное количество жизнеспособных клеток после инкубации с экстрактами материалов определяли с помощью МТТ-теста. Оптическую плотность (ОП) растворенных кристаллов формазана измеряли на спектрофотометре Flurofot «Charity».

Анализ морфологических изменений при инкубации клеток трех типов в течение 7 сут в присутствии экстрактов таких материалов как Биосит Ср -”Элкор” и Orthoss не выявил никаких существенных изменений общей морфологии клеток. Однако инкубация клеток в присутствии экстрактов Osteoset вызвала такие процессы, как клеточная гипертрофия, увеличение количества вакуолей в цитоплазме, открепление клеток от подложки и постепенная гибель клеток. Воздействие экстрактов ЛитАр на клетки привело также к изменению их формы (клетки становились более вытянутыми, веретеновидными), увеличению количества включений и гибели клеток. Количественная оценка с помощью МТТ-теста жизнеспособных клеток, инкубировавшихся в присутствии экстрактов Биосит Ср-”Элкор” и Orthoss, не выявила токсического воздействия материалов на клетки всех трех типов (ОП клеток в опыте совпадала с ОП клеток в контроле). Однако после инкубации клеток в течение 1 сут с экстрактами Osteoset и ЛитАр ОП клеток всех типов снижалась примерно в 1,5 раза. Исключение касалось остеоцитов, для которых было выявлено, что относительное количество жизнеспособных клеток под воздействием ЛитАр практически не изменялось по сравнению с контролем.

В данном исследовании показано, что материалы Биосит СР-“Элкор” и Orthoss не влияют на общую морфологию и жизнеспособность клеток трех линий остеогенной природы и являются перспективными для использования в качестве заполняющих дефекты костной ткани материалов.