Потенциометрический сенсор на ионы кадмия(II)

Нуралиева У.Г., Магомедов К.Э.

магистр 1-го года обучения; аспирант

Дагестанский государственный университет, химический факультет, Махачкала, Россия

E-mail: uma.honey@mail.ru

Кадмий – металл, области применения которого непрерывно расширяются. Металлический кадмий не обладает токсическими свойствами. Соединения кадмия, независимо от их агрегатного состояния (пыль, дым окиси кадмия, пары, туман) ядовиты [1]. Поэтому для определения кадмия необходимы самые разнообразные методы, позволяющие проводить анализ в присутствии почти любых элементов периодической системы при самых различных количественных соотношениях. Избирательных реакций на кадмий нет, вследствие чего большое значение имеет создание кадмий-селективных электродов (Cd-CЭ) [2].

В качестве ионофора мембраны Cd-CЭ предложено вещество тионалид. Выбор электродоактивного вещества проводился путем измерения величин липофильностей различных азот- и серосодержащих органических соединений. Величину липофильности рассчитывали с помощью программы ACD/ChemSketch, которая для тионалида имеет значение 2,79 ± 0,32.

Измерения потенциала проводились при комнатной температуре (23±2°С) на иономере «Экотест-120». Установлен интервал рН, при котором электрод показывает стабильный потенциал.

Электродные характеристики изготовленного сенсора представлены в таблице.

| Электродные характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс крутизны, мВ | Линейный диапазон, М | Предел обнаружения, мкг/мл | Время отклика, с |
| 30,26 |  | 1,12 | 15 – 20 |

Изучено мешающее влияние некоторых ионов, сопутствующих в объектах  на отклик мембраны Cd-CЭ. Большое мешающее влияние на отклик мембраны оказывают ионы ртути, стронция, свинца, а также калия. Ионы цинка, меди и некоторых щелочных и щелочноземельных металлов не оказывают мешающее влияние на мембрану сенсора.

В данной работе проверена возможность использования тионалида в качестве электродоактивного вещества кадмий-селективного электрода. Определены потенциометрические характеристики разработанного сенсора, основываясь на которых можно утверждать, что электрод на основе предложенного ионофора удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к химическим сенсорам.

Благодарность:

Татаева С.Д., научный  руководитель,  канд. хим. наук,  профессор Дагестанского государственного университета, Махачкала, Россия.

Литература

1. Щербов, Д. П. Аналитическая химия кадмия / Д. П. Щербов, М. А. Матвеец –

М.: Наука, 1974. – 256 c.

2. Janata, J. R. Principles of Chemical Sensors / J. R.  Janata. – New York: Springer,

2009.   – 395 p.