Твердоконтактный ионоселективный электрод с откликом на либексин

Муравьева Т.А.

Студент

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: tanya.muraveva.94@bk.ru

Чтобы определить содержание либексина предложен такой метод как кулонометрическое титрование, а также хроматографические и спектрофотометрические методы анализа. Однако применение кулонометрического метода анализа для контроля качества данного лекарственного средства является трудоемким и длительным, при этом требует предварительной стандартизации титранта. Хроматографические и спектрофотометрические методы эффективны, но дороги. В связи с этим представляет интерес применить метод потенциометрического титрования для количественного определения преноксдиазин хлорида с использованием твердоконтактного ионоселективного электрода с откликом именно на этот препарат.

Для создания электрода изготовили ионоселективную мембрану, которая содержит в себе поливинилхлорид, дибутифлалат и электрод активное вещество в соотношении 5:40:55. Электрод активное вещество получено взаимодействием катиона либексина и молибдофосфорной кислоты в водном растворе при эквимолярном соотношении компонентов. При этом произошло выпадение труднорастворимого осадка, который был несколько раз помещен в центрифугу для осаждения. После чего осадок высушили при комнатной температуре для дальнейшего использования при изготовлении электрода.

Был сделан ионоселективный электрод в двух вариантах: классический (с внутренним электродом сравнения и ионоселективной мембраной) и с ионно-электронным трансдьюсером. Ионно-электронный трансдьюсер представлял собой пластифицированную мембрану, состоящую из поливинилхлорида, дибутилфталата и полианилина в соотношении 25:40:35. Ионно-электронный трасндьюсер находился между ионоселективной мембраной и токоотводом. Рабочий диапазон pH от 5 до 6,5, что является достаточным для определения лекарства во многих объектах. Интересно отметить, что время отклика у электродов с трансдьюсером значительно меньше, чем традиционного электрода. Время жизни электрода с трасндьюсером значительно выше, чем классического электрода и составляет 8-9 месяцев, в то время как классический переставал работать уже через 4 месяца. С технологической точки зрения предпочтительней изготовление ионоселективного электрода с трансдьюсером, так как в данной конструкции нет драгоценных металлов и внутреннего раствора. Это в сочетании с дешевизной и доступностью материалов при изготовлении трансдьюсера делает этот электрод более перспективным. Также использование ионно-электронного трансдьюсера вместо внутреннего электрода сравнения позволяет значительно улучшить метрологические характеристики ионоселективного электрода.

Итак, в ходе проведения анализа готовой лекарственной формы преноксдиазин гидрохлорида (либексина) методом прямой потенциоментрии с использовнием изготовленных электродов и методом потенциометрического титрования раствора нитрата серебра с серебряным индикаторным электродом получили результаты, которые имеют хорошие соответствия. Это доказывает эффективность работы электрода. Вследствие чего можно считать, что цель работы достигнута.