Безреагентный неферментативный сенсор на основе боронат-замещенного полианилина с молекулярными отпечатками для определения лактата в поте

Зарянов Н.В.

Аспирант 1-ого года обучения

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nzaryanov@yandex.ru

В настоящее время определение моносахаридов и оксикислот является актуальной задачей в клинической и неинвазивной диагностике. В частности, определение лактата в поте, содержание которого коррелирует с его содержанием в крови, имеет большое значение в спортивной медицине для контроля степени тренированности спортсменов. Однако известные на сегодняшний день методы определения полиолов обладают рядом серьезных недостатков, таких как неспецифичность к субстрату, низкая операционная стабильность, необходимость использования медиаторов.

Настоящая работа посвящена созданию безреагентного неферментативного сенсора для определения моносахаридов и оксикислот методом спектроскопии электрохимического импеданса на электродах, модифицированных полимером 3-аминофенилбороновой кислоты (3-АФБК), а также адаптации данного сенсора для определения лактата в поте.

В основе создания сенсора лежит электрополимеризация 3-АФБК на поверхности электродов. Разработанный сенсор по сравнению с другими известными устройствами на основе афинных взаимодействий демонстрирует высокую стабильность при хранении (2 месяца на воздухе без потери чувствительности) и высокую селективность за счет увеличения проводимости в результате специфических взаимодействий на фоне неспецифических [1].

Для увеличения чувствительности и селективности сенсора по отношению к полиолам разработана методика электрохимического синтеза полимера в присутствии темплатирующих агентов (фторид-ион, лактат-ион). Новые сенсорные материалы (поли-3-АФБК) характеризуются повышенными константами связывания с моносахаридами и оксикислотами по сравнению с полимером, синтезированным в отсутствии темплата (поли-2-АФБК).

Таблица 1. Константы связывания (M-1) полимеров с полиолами [1,2].

|  | Поли-2-АФБК | Поли-3-АФБК с темплатирующим агентом |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фторид-ион | Лактат-ион |
| глюкоза, pH 7 | 2.5±1.5 | 15±4 | 26±6 |
| фруктоза, pH 7 | 98±10 | 220±20 | 420±40 |
| лактат, pH 6 | 19±4 | 32±6 | 150±20 |
| тартрат, pH=6 | 260±40 | 770±30 | 1030±80 |

Разработанный сенсор был адаптирован для определения лактата в поте. Полученные значения с учетом погрешности совпадают со значениями, полученными стандартным методом.

Авторы благодарят РНФ (грант №16-13-00010) за финансовую поддержку.

Литература

- E.A. Andreyev, M.A. Komkova, V.N. Nikitina, N.V. Zaryanov, O.G. Voronin, E.E. Karyakina, A.K. Yatsimirsky, A.A. Karyakin. // Analytical Chemistry. 2014. V. 86. P. 11690-11695.

- V.N. Nikitina, I.R. Kochetkov, E.E. Karyakina, A.K. Yatsimirsky, A.A. Karyakin. // Electrochemistry Communications. 2015. V. 51. P. 121-124.