Неферментативный сенсор на основе поли(аминофенилборной кислоты)

для неинвазивной диагностики

Завольскова М.Д.

МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

marina-zav@bk.ru

Известно, что лактат может служить показателем гипоксии в неинвазивной диагностике, кроме того, концентрация лактата в поте коррелирует с его содержанием в крови [1]. Ранее был разработан неферментативный сенсор для импедиметрического анализа лактата в поте на основе поли(аминофенилборной кислоты) с молекулярными отпечатками [2]. Для упрощения аппаратурного оформления созданный сенсор был нами адаптирован для амперометрического определения лактата в проточно-инжекционном режиме, что позволило повысить чувствительность (S = 18±4 мA∙М-1∙см-2), понизить предел обнаружения до 0,07 мМ и сократить время анализа. На пути к созданию носимых устройств необходимо отказаться от использования потенциостата и перейти от трёхэлектродной схемы к работе по двухэлектродной схеме, что позволило бы использовать для регистрации сигнала более простой и дешёвый вольтметр. Таким образом, цель настоящей работы – разработка метода определения лактата в поте с помощью нового неферментативного сенсора при измерении потенциала разомкнутой цепи в режиме генерации мощности.

Созданный «самопитаемый» сенсор состоит из рабочего электрода, модифицированного боронат-замещённым проводящим полианилином с молекулярными отпечатками лактата, и хлоридсеребряного электрода сравнения достаточно большой площади. Такой сенсор функционирует в режиме генерации мощности, аналитический сигнал представляет собой скачок потенциала между рабочим электродом и электродом сравнения при инжекции аналита в проточную систему. Была проведена оптимизация условий определения лактата при измерении потенциала разомкнутой цепи: проварьировано сопротивление в цепи в диапазоне от 1 до 12 кОм. Наибольшая чувствительность наблюдалась при 1 кОм (1,34 мA∙мМ-1∙см-2). Разработанный метод определения лактата на основе неферментативного сенсора применили для анализа образцов пота добровольцев.

Авторы благодарят РНФ (грант №16-13-00010) за финансовую поддержку.

Литература

1. D. A. Sakharov, et al. // Bull. of Exp. Biology and Medicine, 2010, V. 150, P. 83-85.

2. V. N. Nikitina, et al. // Sens. and Actuators, B: Chem., 2017. V. 246, P. 428–433.