Оптический метод определения содержания кислорода в неводных средах

Наумова А.О.1, Мельников П.В.2

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2Московский технологический университет (МИТХТ), Москва, Россия

E-mail: alina.naumova.92@bk.ru

Многие технологические процессы используют неводные среды и нуждаются в методе оперативного контроля растворенного кислорода (РК), но выполнение измерений в таких средах является сложной задачей. На базе оптического анализатора Эксперт-009, основанного на принципе тушения фосфоресценции индикаторного красителя молекулярным кислородом [1], мы разработали датчик, выполненный из устойчивого к воздействию неводных сред композитного материала [2]. Для градуировки использовали адаптированный метод Винклера, автоматизированный с помощью титратора «Титрион» (Эконикс-Эксперт, РФ) с потенциометрической индикаторной системой. Найденная зависимость является линейной, что позволяет производить градуировку по двум точкам, в отличие от датчиков из полимерных материалов [3].

Проведена апробация на различных классах органических растворителей и авиакеросине ТС-1, Sr не превышает 5%. Предложенный метод применим к широкому кругу неводных сред и является экономичной альтернативой ранее предложенным [4], поскольку не требует использования дорогостоящего хроматографического оборудования, позволяя проводить измерения in situ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания РФ (проект №13.3140.2017/ПЧ).

Литература

- Zaitsev N.K., Dvorkin V. I., Melnikov P.V., Kozhukhova A.E. A Dissolved Oxygen Analyzer with an Optical Sensor // J. Anal Chem. 2018. Vol. 73, №1. P. 102–108.

- Antropov A.P., Ragutkin A.V., Melnikov P.V., Zaitsev N.K. Composite material for optical oxygen sensor // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2018. Vol. 289. p. 012031.

- Zaitsev N.K., Melnikov P.V., Alferov V.A., Kopytin A.V., German K.E. Stable optical oxygen sensing material based on perfluorinated polymer and fluorinated platinum(II) and palladium(II) porphyrins // Procedia Engineering. – 2016. – Vol. 168. – P. 309–312.

- Rubey W.A., Striebich R.C., Tissandier M.D., Tirey D. et al. Gas Chromatographic Measurement of Trace Oxygen and Other Dissolved Gases in Thermally Stressed Jet Fuel // Journal of Chromatographic Science. 1995. Vol. 33. pp. 433–437.