Исследование спектральных помех при МС-ИСП определении платиновых металлов в растворах сложного состава

Марков М.К., Дубенский А.С.

студент, н.с.

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: max535g@yandex.ru

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) является одним из самых перспективных методов определения платиновых металлов (ПМ) в растворах, получаемых после разложения различных геологических объектов. Существенным ограничением метода МС-ИСП является наличие спектральных помех. К спектральным помехам (интерференциям) относят изменение интенсивности сигнала определяемого иона за счет наложения на него сигналов других ионов с такой же величиной m/z. Эти помехи определяются близостью (или совпадением) масс изотопа аналита и массы ионов, образующихся с участием компонентов матрицы. Самыми распространенными спектральными помехами являются интерференции от аргон-содержащих и полиатомных ионов.

В данной работе изучены возможные изобарные и полиатомные наложения на массы ПМ в жидких концентратах, получаемых после сплавления образца горной породы в сульфидно-никелевый штейн и сорбционного концентрирования аналитов. В качестве сорбционной системы использовали ионообменный сорбент на основе поливинилипиридина.

Установлено, что Cd, Zr и Mo влияют на сигнал Pd; а Hf влияет на сигналы Ir, Pt и Au. Показано, что увеличение интенсивности сигнала на массе аналита линейно зависит от концентрации мешающего иона.

Для учета влияния компонентов матрицы проводили анализ жидких концентратов, получаемых после сорбции и десорбции аналитов, на содержание Cu, Zn, Co, Sr, Mo, Cd, Ta, Zr, Hf и Hg. Было найдено, что в содержание данных элементов в концентрате не превышает значений в «холостом» растворе. Содержание никеля составляет примерно 100-150 мкг/л.

Показано, что никель до его концентрации 2000 мкг/л в растворах не влияет на сигналы рутения на массах 99, 101 и 102.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 16-03-00428.